超高效液相色谱三重四极杆质谱联用仪招标参数及相关要求

（用于食品药品中农兽药残留、非法添加物质等的检测）

- 技术参数与性能指标

- （一）工作环境要求

1.电源:220V±10%，50Hz；

2.温度:15℃～27℃；

3.湿度:35%-80%。

（二）超高效液相色谱仪参数

- ▲1、色谱泵：二元高压梯度系统，最高操作压力：≥110 MPa，流速范围：0.001-2mL/min或更宽，以 0.001ml/min 为增量。液相色谱泵具有相互独立、电子控制的双柱塞直线驱动装置，主泵和副泵上均有压力传感器，无需混合器和阻尼器。

- 流量精度：≤0.075%RSD；

- 梯度精度：≤0.15%RSD，不随反压变化；

- 梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化；

- 在线脱气机：≥五通道，可对进样清洗液脱气。

- 样品污染度：典型＜0.0005% ；

- 样品控温：4-40℃或更宽；

- 样品盘位数≥95位（1.5mL或2mL样品瓶）；

- 进样范围：0.1-100 µL或更宽；

- 进样次数：每个样品1～99次进样；

- 进样精度：≤0.5%RSD；

- 进样线性度：＞0.999；

- 柱温箱控温范围：室温～90℃，自动溶剂预加热功能。

（三）三重四级杆质谱仪参数

1. 离子源和进样系统

1.1 离子源为ESI/APCI 复合离子源或ESI、APCI独立离子源各一套。

1.2 离子源设计能有效防止大量脏样品对仪器的污染。离子源和质谱间有隔断阀，便于清洗离子源而不必放空真空系统。

▲1.3离子源接口及管路具备①、②其中之一要求：①金属锥孔离子源接口，避免存在毛细管污染。②毛细管设计，需提供30根毛细管，方便污染后进行更换。

▲1.4 离子源具有双控温区域，可加热≥600℃，提高脱溶剂效率，保证离子化稳定；

▲1.5.线性加速直线型碰撞室设计，提高离子传输及碰撞效率，提高灵敏度。

1.6 内置全自动注射泵并自带≥1路进样瓶，实现质谱的自动调谐和校正。可智能开发化合物的质谱条件，每次可同时优化多个化合物，且开发好的质谱条件可以自动保存为方法文件，直接用于样品分析。

1.7.离子源具有多种设备接口，后期可增配其他样品引入系统，拓展质谱平台检测范围。

2. 检测器

▲检测器系统：光电倍增器或电子倍增管，保证≥8年有效寿命。若使用电子倍增管，需额外再配3个倍增管作为耗材，方便灵敏度降低时进行更换。

3 .三重四极杆串联质谱仪性能指标

3.1 质量范围:≤ 5amu ，最高质量数≥2000 amu。

3.2 分辨率：≤0.4Da；

3.3 质量数稳定性： 平均标准偏差≤0.1Da /24Hr，全质量范围偏差≤0.01%；

▲3.4 ESI正离子灵敏度：利血平的柱上进样量为1 pg时，梯度分离，液相色谱流动相流速0.8 mL/min，MRM通道m/z 609 > 195，未经平滑处理的原始数据的色谱信噪比不小于1,500,000:1。通过十次重复进样计算得出的仪器检测限(IDL)低于0.4 fg(利血平）；

▲3.5 ESI负离子灵敏度：氯霉素的柱上进样量为1 pg时，梯度分离，液相色谱流动相流速0.8 mL/min，MRM通道m/z 321 > 152，未经平滑处理的原始数据的色谱信噪比不小于1,500,000:1 。通过十次重复进样计算得出的仪器检测限(IDL)低于1 fg(氯霉素)；

3.6 最小驻留时间≤1ms；

3.7 正负离子切换≤20ms；

▲3.8 质谱扫描速度≥20000amu/s

3.9 待机过程，不消耗氮气

4 .软件:

4.1 单点控制所有的液相部分和质谱部分。可以实现数据采集，数据分析，液相和质谱同步控制，在线监测，反馈显示和序列采集；

4.2 自动方法优化：自动优化每个目标化合物的质谱参数，如最佳碰撞电压， MS/MS 的碰撞能，数据采集模式：全扫描（SCAN），选择离子扫描（SIM），多反应监测（MRM），母离子扫描，子离子扫描，中性丢失扫描；

4.3 多反应监测可以链接内标化合物名称。样品信息自动导入。多反应监测表可以对每一个离子设定驻留时间，碰撞电压，碰撞能量；

▲4.4 仪器具有假阳性排除功能，可以在进行MRM同时，自动触发进行子离子全扫描确认；

▲4.5 色谱柱追踪：能溯源色谱柱使用信息，以便仪器管理。信息类型为≥10项,内容包括但不限于色谱柱测试报告、使用过程中压力、温度、操作者、进样次数等信息。

▲7.一次进样可完成≥30000组离子对的同时分析。

8.双重扫描MRM模式：在一针进样的同时完成MRM定量通道和全扫描的样品信息扫描；且MRM和Full Scan切换时间 ≤ 3ms；用于评估检测过程中的样品背景基质情况，避免假阴性的产生。提供一针进样同时得到甲胺磷、灭多威、乙酰甲胺磷、去乙基阿特拉津、去乙基西马嗪、绿麦隆、 单宁、阿特拉津、甲氧隆、布洛芬等≥20化合物的特征MRM和Full Scan（50-550Da）。

（四）配套设备部分

1 .氮气发生器

1.1 与仪器配套氮气发生器一台，内置无油压缩机，无须外部压缩空气，可以灵活移动；

1.2 双压缩机设计，单一压缩机故障时保证系统继续运行；

1.3 氮气产率:≥35L/min，纯度≥99.99%；

1.4 滞留液体:无

1.5 邻苯二甲酸盐:无

1.6 噪音水平：低于 54dB(A)@1m

2. 数据处理系统及图谱输出设备：

2.1 硬件要求：不少于八核处理器，单主频不低于3.2G，不少于64G内存、5T双硬盘、独立显卡、≥27寸液晶显示屏，DVD-RW，Windows中文专业版（正版）

2.2 全自动激光自动双面快速打印机。

3. 品牌UPS稳压电源

功率≥10kva不间断电源，蓄电工作时间≥2小时。

二、仪器配置要求

1、串联四极杆质谱主机一台包括：

1.1机械泵；

1.2离子源：电喷雾源ESI和大气压化学源APCI的独立源或ESI/APCI复合源；

1.3 串联四极杆质量分析器；

1.4一级和二级四极杆质量分析器带有预过滤器和后过滤器；

1.5真空系统；

1.6碰撞室；

- 超高效液相主机一台包括：

2.1超高效液相色谱；

2.2在线脱气；

2.3自动进样器；

2.4柱温箱；

- 工作站级数据处理系统一套含正版windows专业版操作系统及office软件；

- 全自动激光自动双面快速打印机一台；

5、软件：包括仪器控制、数据处理等软件；定量分析软件；整体控制液相色谱的软件和相应接口；搜索的定量LC/MS分析方法信息数据库，自动定量优化软件、定量分析数据质量监测软件等；

6、化合物库：包括农残兽残非法添加真菌毒素等至少2500个化合物，全部包括质谱方法、液相方法、定量方法，且化合物库免费拓展。

7、耗材：

7.1 色谱柱：C18 1.7μm 2.1x50mm 2根， C18 1.7μm 2.1x100mm 2根， T3 1.8μm 2.1x100mm 2根， HILIC 1.7μm 2.1x100mm 2根；

7.2 2mL样品瓶, 含瓶盖及隔垫，500个；

7.3 离子源清洗液1套、无尘纸2包、校正液1套，管路备件包2套，标准测试溶液1套，碰撞气及配套减压阀，管路、固定装置1套。

7.4 在线色谱柱过滤器组件2套，在线过滤器滤芯20个，单向阀阀芯2个。

7.5 配套1L溶剂瓶8套，洗针溶剂瓶2套，带安全盖的废液收集桶2套。

8、配套氮气发生器 1套。

9、≥10kva不间断电源1套，保证2h设备运行时间。

- 三、 质量保证与售后服务

★1 总要求：超高效液相色谱与串联四极杆质谱仪必须为同一厂家生产，拒绝代工贴牌，保证联机技术的稳定性。---此项为否决项，不具备该条件的参与投标无效。

2 供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，用户有权要求退货并要求赔偿损失。供应商需负责仪器首次检定/校准的费用。保修期自测试验收合格起，液质联用仪整机免费维护和保修2年，易损件消耗品除外，整机终身售后服务。氮气发生器免费维保2年（含配件）。

3 交货期签订合同后60天内交货，验收完毕。保证原厂全新设备。

4 保修期后，保证长期供应零配件和正常售后服务工作。接到故障通知，2小时内给予答复，48小时达到现场进行维修。

5 厂家在国内三个及以上城市必须设有分析仪器教育培训中心和应用实验室，为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户提供上机培训。提供厂家免费培训名额4人次（含差旅食宿）。

6 质保期内提供不少于两次免费上门应用服务。

7 免费提供食品药品检验检测方法包、数据库终身免费更新。